# F97系列荧光分光光度计

## 仪器参数

| 技术参数 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 |  | F97XP | F97Pro | F97 |
| 检测灵敏度 |  | 水拉曼峰信噪比：Error: Reference source not found≥200（P-P） | 水拉曼峰信噪比：Error: Reference source not found≥150（P-P） | 水拉曼峰信噪比：Error: Reference source not found≥150（P-P） |
| 带宽 | 激发 | 4档可选：2nm/5nm/10nm/20nm | 4档可选：2nm/5nm/10nm/20nm | 10nm |
|  | 发射 |  |  |  |
| 波长准确度 | 激发 | ±0.4nm | ±1.0nm | ±1.0nm |
|  | 发射 |  |  |  |
| 波长重复性 | 激发 | ≤0.2nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm |
|  | 发射 |  |  |  |
| 光源 |  | 高强度长寿命日本滨淞原装进口150W自动除臭氙灯 |  |  |
| 光学系统 |  | 双光栅单色器自动波长扫描，带激发光路双光束比例监视 |  |  |
| 荧光接收器 |  | 日本滨淞原装进口光电倍增管 |  |  |
| 激发波长范围 |  | 200nm~900nm |  |  |
| 发射波长范围 |  | 200nm~900nm |  |  |
| 波长扫描速度 |  | 10档可选：最快48000nm/min，精细扫描15nm/min |  |  |
| 测量线性 |  | 相关系数≥0.995 |  |  |
| 积分响应时间 |  | 6档可选：最高4s，最低20ms |  |  |
| 增益调节范围 |  | 1~17档可选 |  |  |
| 数据输出方式 |  | Microsoft（R）Excel格式，bmp图片格式 |  |  |
| 数据传输方式 |  | USB2.0接口 |  |  |
| 光度值范围 |  | 0.00-10000 |  |  |
| 峰值强度重复性 |  | ≤1.5% |  |  |
| 电源 |  | 220V/50Hz，110V/60Hz |  |  |
| 标准耗能 |  | 200W |  |  |
| 尺寸（mm） |  | 380×445×310 |  |  |
| 重量 |  | 毛重14kg，净重12kg |  |  |

标准配置

| 标准配置项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 荧光分光光度计主机 | 一台 |
| 产品使用说明书 | 一本 |
| 产品合格证明书 | 一份 |
| 应用参考资料 | 一份 |
| 软件光盘 | 一张 |
| 10mm石英比色皿 | 2只 |
| 电源电缆 | 一根 |
| USB电缆数据线 | 一根 |
| 熔丝（2A与5A） | 各2只 |
| 装箱单 | 一份 |
| 防尘罩 | 一件 |

可选购附件

| 测量附件 | 功能 | 价格（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 单孔样品池座（已标配） | 常规液体荧光测量 | 300 |
| 多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 | 1200 |
| 倍频滤光片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 | 3000 |
| 200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 | 300 |
| 毛细管微量样品测量附件 | 提供毛细管微量样品测量功能 | 500 |
| 荧光样品半自动进样附件 | 半自动进样测量功能 | 4000 |
| 单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 | 150 |
| 膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 | 600 |
| 粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 | 600 |
| 护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 | 300 |
| 微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 | 800 |