电热恒温水槽

使

用

说

明

书

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司

电热恒温水槽   说明书

一、产品概述

电热恒温水槽主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中院校、科研企业事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

二、技术参数

| 型号 | CU-420 | CU-600 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |  |
| 输入功率 | 600W | 1500W |
| 控温范围 | RT+5~100℃ |  |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |  |
| 分辨率 | 0.1℃ |  |
| 容积 | 11L | 34L |
| 内胆尺寸 | 420x180x150 | 600x300x190 |
| 外形尺寸 | 490x250x330 | 670x350x360 |

三、产品结构：

本产品采用水槽式，内胆采用进口不锈钢板焊接（或一次冲压成形）外壳选用优质冷轧板并进行烘漆工艺，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，热效率高，耗电低，电子恒温范围：室温～100℃，根据使用需要可以调节定温。

四、使用方法：

- 仪表通电后，上排显示InP,下排显示分度号，表示输入类型。经过2秒钟后，上排显示量程上限，下排显示量程下限，表示测量范围。再经过2秒钟后，上排显示测量值，下排显示设定值，进入正常工作状态。

- 温度的设定：按功能键，上排显示SP，按▲按▼键，使下排显示为所需要的设定温度值。再按设定键恒温时间设置，再按设定键回到标准模式。

- 控制参数的设定：按功能键4秒钟以上，上排显示控制参数的提示符(详见控制参数一览表)，按▲或▼键，使下排显示为所需要的值。继续按功能键，上排依次显示各参数的提示符，按▲或▼键，使各控制参数为所需要的值，再按功能键4秒钟以上，回到标准模式。(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)

- 若上排数码管显示的下边出现LLL则说明热电偶接反，上边出现HHH则说明热电偶/热电阻开路或温度超过测量范围。

- 沸点功能：当选择水浴锅时，设定温度>=95度时，加热全输出，使水沸腾。

- 自整定功能：按◄键5秒后运行指示灯闪烁，控制器开始自整定，自整定结束后运行指示灯长亮，得出一组最佳的PID参数，控制器按新的PID参数进行控制。

各功能参数览表

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | 报警设置 | 0…量程℃ | 报警设定，报警不灵敏区为0.4固定值 | 20.0 |
| P | 比例带 | 1.0…300℃ | 比例作用调节，P越大比例作用越小，系统增益越低 | 2.8 |
| I | 积分时间 | 20…999秒 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱 | 90 |
| d | 微分时间 | 0---999秒 | 微分作用时间常数，D越大，微分作用越强，并可克服超调，D=0PI控制 | 20 |
| Ar | 过冲抑制 | 0(0.0)-100%(100.0%) | PID：用于抑制超调，Ar确定为：1.5~2倍的稳态输出占空比 | 0.05 |
| T | 控制周期 | 1…100秒 | 继电器输出20s,SSR和可控硅开关3s | 20 |
| Pb | 测量值修正 | 全量程 | 用修正由传感器、热电偶补偿导线所产生的测量误差 | 0 |
| PK | 自整定 | 0、1 | 0关自整定1开自整定 | 0 |
| LK | 密码锁 | 0、1、2 | 0：不锁定，1：锁定除设定值外参数，2：锁定所有参数 | 0 |

- 五、异常与处理

| 序号 | 现 象 | 可能存在的故障点 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示正常但不加热 | 设定值低于实际测量温度 | 查看设定值 |
| 2 | 加热灯亮但不升温 | 加热管断线或输出继电器损坏 | 检查并排除 |
| 3 | 显示LLL并闪烁 | 测量温度低于-5℃或探温头断线 | 检查并排除 |
| 4 | 显示99.9并闪烁 | 测量液体温度高于仪表测量上限 或仪表探温线短路 | 检查并排除 |
| 5 | 温度过冲较大 | P值太小或探温头位置偏低 | 调整并排除 |
| 6 | 升温速度很慢 | P值太大或加热体功率偏小 | 调整并排除 |
| 7 | 温度小幅波动 | P值偏大或T太大 | 调整并排除 |
| 8 | 显示温度误差很大 | 探温头进水或探温头位置移动 | 干燥探温头 |
| 9 | 显示正常温度失控 | 控制加热体的线路短路或断路 | 检查并排除 |
| 10 | 显示的数据暗淡且抖动 | 工作电压偏低 | 检查工作电压 |

- 六、面板示意图

七、操作流程图

八、注意事项

1、该产品使用220伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中一只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用的三眼插座应妥善接地。

2、水箱在加水时，水量不能少于最低水位（即不能使电热管露出水面），以免烧坏电热管，造成漏电、漏水。但也不要加得过多，以免沸腾时水量溢出表面。

3、由于水箱内加温时水温上下温差较大，所以当需用温度计测量时，一定要待水温在稳定状态时测量。

4、加热管之间有一根不锈钢金属棒作温度传感器，切勿碰撞，以免控温失灵。

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司